## 汇总
医教研中心放射防护工程汇总
序号 | 项目名称 | 机房位置 | 小计 | 分项小计（元）
核医学科
1 | PET-CT机房 | 首层 | 0 | 0
2 | ECT机房 | 首层 | 0
3 | 核医学病房及辅助房间 | 首层 | 0
4 | ERCP机房 | 首层 | 0
5 | CT机房 | 首层 | 0
6 | 衰变池 |  | 0 | 0
放疗科（地下一层）
1 | 速锐刀加速器机房 | 地下一层 | 0 | 0
2 | 射波刀加速器机房 | 地下一层 | 0
3 | 直线加速器治疗室（3间） | 地下一层 | 0
4 | 后装机房（2间） | 地下一层 | 0
5 | 大孔径CT定位机房（2间） | 地下一层 | 0
放射科
1 | CT机房（3间） | 二层 | 0 | 0
2 | DR机房 | 二层 | 0
3 | 胃肠机房 | 二层 | 0
4 | 钼靶机房 | 三层 | 0
5 | CT机房（2间） | 负二层
售后服务费 |  | 按照项目直接金额的5%计取（六年质保） |  | 0
总计（元） |  |  |  | 0
保修时长不小于六年。工期预计30日内完成。
防辐射产品 | 观察窗 | 铅玻璃 | 洞口尺寸：1500*900mm，窗框1480*890mm，(或其他尺寸)铅当量不小于招标要求。 铅玻璃：高纯净率，气泡结石水平达到光学镜片标准，透光率≥90%。若观察窗洞口与铅玻璃尺寸有差异则需负责观察窗洞口改造。
| 电动防护平移门 | 铅板 | 1、传动方式：传动部件应采用优质承重门梁，上悬挂电动推拉式，无下轨或地槽，方便人员及担架车进出；开启方向符合现场情况； 2、控制系统：门机选用优质品牌重型门机系统，微电脑智能运行控制，配置具有红外安全设置、防夹安全装置、门灯连锁装置等；操作台和门内侧手触开关； 3、配置LED工作状态指示灯及辐射防护标志牌； 4、门体尺寸：1800*2300mm。(或其他尺寸) 5、门体结构：门板材料采用厚度≥0.8mm的优质无油热熔镀锌钢板，热整板喷塑饰面，颜色为招标人指定，保证所有门体喷涂颜色一致（或不锈钢饰面）。喷涂工艺为静电粉末喷涂工艺。矩型钢焊接骨架，不小于招标要求纯铅防护层，门扇内填材料：内衬采用优质孔径不大于15mm的高强度蜂窝纸材料，与门扇钢板两面充分连接，确保门板的抗冲击力及防潮，蜂窝纸单页纸厚度不低于0.16mm。 6、门板外观要求整板工艺，表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差;连接处无任何焊点及铆钉，不接受门体腰线工艺。 7、配中国国检签发：防辐射产品认证证书
| 手动防护平开门 | 铅板 | 1、门体尺寸：1000*2200mm (或其他尺寸) ；开启方向按图纸； 2门体结构：门板材料采用厚度≥0.8mm的优质无油热熔镀锌钢板，热整板喷塑饰面，颜色为招标人指定，保证所有门体喷涂颜色一致（或不锈钢饰面）。喷涂工艺为静电粉末喷涂工艺。矩型钢焊接骨架，不小于招标要求纯铅防护层，门扇内填材料：内衬采用优质孔径不大于15mm的高强度蜂窝纸材料，与门扇钢板两面充分连接，确保门板的抗冲击力及防潮，蜂窝纸单页纸厚度不低于0.16mm。门轴部分采用重型承重轴承，无合页暗藏式通轴结构；门套颜色与门体一致。 3、门框、门板表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差;连接处无任何焊点及铆钉。锁侧要求平口，无外露螺丝孔（不含锁具和铰链处）及焊点、焊缝，利于日常清洁。 4、优质五金件，锁具为U型，不锈钢材质要求SUS304，可根据门的位置选择锁具功能。下门框为可拆卸结构； 5、门板外观要求整板工艺，表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差;连接处无任何焊点及铆钉，不接受门体腰线工艺。 7、配中国国检签发：防辐射产品认证证书

## 地下一层
医教研中心放射防护工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 防护收口 |  | 门窗套（与门窗材质相同） | 安装及运输 | 合价 （铅板收口） | 合价 （硫酸钡收口） | 备注
[6 empty] | 硫酸钡收口 | 铅板收口
一、6兆速锐刀加速器机房
1 | 速锐刀加速器防护平开门 | 1、洞口尺寸1700*2500，规格2000*2700 2、铅当量8mmpb； 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂； | 樘 | 1
2 | 智能门机 | 重型门机 | 套 | 1
3 | 安全光幕 | 1、安全红外光线 | 套 | 1
4 | 连锁装置 | 1、医疗设备、患者入口、控制室门、警示灯进行联动 | 套 | 1
二、6兆射波刀加速器机房
1 | 射波刀加速器防护平开门 | 1、洞口尺寸1700*2500，规格2000*2700 2、铅当量8mmpb； 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂； | 樘 | 1
2 | 智能门机 | 重型门机 | 套 | 1
3 | 安全光幕 | 1、安全红外光线 | 套 | 1
4 | 连锁装置 | 1、医疗设备、患者入口、控制室门、警示灯进行联动 | 套 | 1
三、10兆直线加速器治疗室（三间）
1 | 加速器防护平开门 | 1、洞口尺寸1700*2500，规格2000*2700 2、铅当量15mmpb+防中子层； 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂； | 樘 | 1
2 | 加速器防护平开门 | 1、洞口尺寸1700*2500，规格2000*2700 2、铅当量15mmpb+防中子层； 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂； | 樘 | 2
3 | 智能门机 | 重型门机 | 套 | 3
4 | 安全光幕 | 1、安全红外光线 | 樘 | 3
5 | 连锁装置 | 1、医疗设备、患者入口、控制室门、警示灯进行联动 | 樘 | 3
四、后装机房（2间）
1 | 电动推拉防护门 | 1、洞口尺寸FHM1525，规格1800*2600 2、防护当量7.0mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 樘 | 2
2 | 智能门机 | 轻型门机 | 套 | 2
3 | 安全光幕 | 1、安全红外光线 | 组 | 2
4 | 连锁装置 | 1、医疗设备、患者入口、控制室门、警示灯进行联动 | 支 | 2
五、大孔径CT定位机房2间
1 | 电动平移防护门 | 1、门洞口：1822，规格2100*2300 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 樘 | 2
2 | 智能门机 | 轻型门机 | 套 | 2
3 | 安全光幕 | 1、安全红外光线 | 组 | 2
4 | 连锁装置 | 1、医疗设备、患者入口、控制室门、警示灯进行联动 | 支 | 2
5 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800 2、防护当量3mmpb， | 块 | 2
| 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量3mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 2
6 | 手动平开防护门 | 1、门洞口：FXM0921，规格900*2100 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 樘 | 2
7 | 闭门器 |  | 套 | 2
运费
合计

## 首层
医教研中心放射防护工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 防护收口 |  | 门窗套（与门窗材质相同） | 安装及运输 | 合价 （铅板收口） | 备注
[7 empty] | 硫酸钡收口 | 铅板收口
首层核医学部（房间高度4000mm)
一、PET-CT
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量10mmpb， | 樘 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量10mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FXM0921 | 1、门洞口：900*2100mm，规格900*2100mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1822 | 1、门洞口：1800*2200mm，门体规格2100*2300mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 重型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
ECT
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量4mmpb， | 套 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量4mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FXM0921 | 1、门洞口：900*2100mm，规格900*2100mm 2、防护当量4mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 重型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
储源分装室
1 | 手动防护平开门 | FHM1022 | 1、门洞口：1000*2200mm，门体规格1000*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FHM1222 | 1、门洞口：1200*2200mm，门体规格1200*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 2
衰变室
1 | 手动防护平开门 | FHM1022 | 1、门洞口：1000*2200mm，门体规格1000*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
地下夹层核医学排水泵房
1 | 手动防护对开门 | FHM1521 | 1、门洞口：1500*2100mm，门体规格1500*2100mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 2
注射室(医护）
1 | 手动防护平开门 | FHM1022 | 1、门洞口：1000*2200mm，门体规格1000*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
3 | 注射牛头 | 一体式注射台（内置衰变箱）40mmPb | 洞口预留800*1900mm、 防护观察窗200*300mm、 操作观察窗250*250mm、 注射窗550*550。 1.注射屏蔽:六面相应屏蔽等级铅板防护 2.不锈钢承重注射台承重:> 550kg 3.照明灯 *1 + 紫外灯 *1+双向可视语音对讲系统*1 4.表面材质:饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 5.内置衰变箱 6.注射窗40mmPb防护 | 套 | 2
注射室（患者）
1 | 手动防护平开门 | FHM1122 | 1、门洞口：1100*2200mm，门体规格1100*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
ECT候诊室（单人）
1 | 手动防护平开门 | FHM1122 | 1、门洞口：1100*2200mm，门体规格1100*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
PET候诊室（单人）
1 | 手动防护平开门 | FHM1122 | 1、门洞口：1100*2200mm，门体规格1100*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
放射后休息室
1 | 手动防护平开门 | FHM1122 | 1、门洞口：1100*2200mm，门体规格1100*2200mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
二次候诊走廊
1 | 手动双扇防护平开门 | FHM1524 | 1、门洞口：1500*2400mm，门体规格1500*2400mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动双扇防护平开门 | FHM2025 | 1、门洞口：2000*2500mm，门体规格2000*2500mm 2、防护当量10mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 4
ERCP
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量3mmpb， | 樘 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量3mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FHM1121 | 1、门洞口：1100*2200mm，门体规格1100*2200mm 2、防护当量2mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 2
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量2mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
CT机房
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量4mmpb， | 套 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量4mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FXM0922 | 1、门洞口：900*2200mm，门体规格900*2200mm 2、防护当量4mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量4mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
合计（元）

## 二、三层
医教研中心放射防护工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 防护收口 |  | 门窗套（与门窗材质相同） | 安装及运输 | 合价 铅板收口 | 合价 硫酸钡收口 | 备注
[7 empty] | 硫酸钡收口 | 铅板收口
二层
一、CT机房（3间）
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量4mmpb， | 樘 | 3
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量4mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 3
2 | 手动防护平开门 | FXM0922 | 1、门洞口：900*2200mm，门体规格900*2200mm 2、防护当量4mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 3
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 3
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量4mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 3
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 3
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 3
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 3
二、胃肠机房
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量3mmpb， | 樘 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量3mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | M1121 | 1、门洞口：1100*2100mm，门体规格1100*2100mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 手动防护平开门 | M0922 | 1、门洞口：900*2200mm，门体规格900*2200mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
4 | 闭门器 |  |  | 套 | 2
5 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
6 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 1
7 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
8 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
三、DR机房
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量3mmpb， | 樘 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量3mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | FXM0922 | 1、门洞口：900*2200mm，门体规格900*2200mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
三层
钼靶机房
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1400*800mm 2、防护当量2mmpb， | 樘 | 1
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1480*890mm 2、防护当量2mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
2 | 手动防护平开门 | M1121 | 1、门洞口：1100*2100mm，门体规格1100*2100mm 2、防护当量2mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 1
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1500*2200mm，门体规格1800*2300mm 2、防护当量2mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 1
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 1
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 1
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 1
合计（元）

## 衰变池
放射性废液自动处理系统
序号 | 产品 | 主要技术描述 | 单位 |  | 价格
放射性废液自动处理系统为三级衰变箱体设计，每级处理量为17.5立方米。
1 | 放射性废液衰变系统管路预埋 | 三级衰变箱体设计，衰变箱体数量：3 个，；衰变方式：箱式衰变；监测方式：三级监测；电源需求： AC 380V / 16A；三相五线制 | 3 | 套
2 | 程控式 PLC显示控制系统 | 显示控制方式：显示控制；显示控制屏：10"触摸式； 程序设计器：数字式 PLC 可扩充型 | 1 | 套
3 | 取样监测系统 | 监测准确灵敏；NaI 专用探头，限时可作为区域剂量显示功能存在；自动/手动取样测量 | 1 | 套
4 | 系统支持软件 | 监视/显示/报警/控制/排放系统/故障显示/历史记录；触摸屏式操控界面；方便的 Menu菜单式操控式界面；人机界面讯息显示：有；监测显示异常报警：有；历史排放记录存档及查阅：有 | 1 | 套
5 | 温湿度控制显示及 I/O接点 | 1、实时显示场地温湿度；2、温度/湿度超出预设范围提示报警 3、联动除湿设备；如排风扇，除湿机等；4、更多个性化接点可供选择 | 1 | 套
6 | 压力传感器 | 国产或进口优质自控 JYB-KO-H2（0-0.1bar）；压力传感液位模块；重复性 < 0.2%fs；保护等级 IP65；上位气压传输，避免事故漏水引起的损坏 | 3 | 套
7 | 电动阀执行器 | 执行机构控制方式：电动 / 手动双重控制；密封等级 IP67；开关时间 10-30 s；输出扭力 350 kgf-cm；上、下执行器均高位安装，避免事故漏水引起的损坏 | 7 | 套
8 | 卧式自吸式排污泵 | MS轻型卧式单级离心泵 | 1 | 套
9 | 放射性废液控制柜 | 工业控制器、模拟量模块、扩展模块、人机交互界面；开关电源、输出继电器等 | 1 | 套

## 地下二层
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 防护收口 |  | 门窗套（与门窗材质相同） | 安装及运输 | 合价 （铅板收口） | 合价 （硫酸钡收口） | 备注
[7 empty] | 硫酸钡收口 | 铅板收口
负二层
一、CT机房（3间）
1 | 防护观察窗 | 铅玻璃 | 1、铅玻璃尺寸1100*900mm 2、防护当量3mmpb， | 樘 | 2
|  | 防护窗框 | 1、防护窗框尺寸1180*890mm 2、防护当量3mmpb， 3、材质热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 2
2 | 手动防护平开门 | FXM0922 | 1、门洞口：900*2200mm，门体规格900*2200mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 2
3 | 闭门器 |  |  | 套 | 2
4 | 电动推拉防护门 | FXM1522 | 1、门洞口：1200*2200mm，门体规格1500*2300mm 2、防护当量3mmpb， 3、饰面热熔镀锌钢板静电粉末喷涂 | 套 | 2
5 | 智能门机 | 轻型门机 |  | 套 | 2
6 | 门灯机联锁 |  |  | 套 | 2
7 | 安全光幕 |  |  | 套 | 2
总计